## 体重值范围
6、标准体重： 标准体重
女性 身高的平方*20=标准体重
男性 身高的平方*22=标准体重
范围值
男体重范围值 | 身高*身高*22*0.85 | 身高*身高*22*1.15
女体重范围值 | 身高*身高*20*0.85 | 身高*身高*20*1.15
体重-体脂肪=去脂体重
去脂体重-骨盐量=肌肉量
肌肉量-蛋白质=身体总水分

## 身体总水分
身体总水分（L）
身体总水分=体重*体水分率
APP根据用户信息、模块上传的体重和表1的体水分率范围换算出身体总水分的阈值。
举例：
用户性别女，测出体重为50kg，50kg*0.45=22.5kg（最小值），50kg*0.6=30kg（最大值），此处水重量按1kg = 1L换算。
表1：
性别 | 女 | 男
身体总水分正常范围 | 45%--60% | 55%--65% | 26.3
32.1
5.8
29.2
0.19863

## 身体质量指数
2、身体质量指数
名词解释
BMI 指数是反映体重（kg）与身高（m）平方比值的关系,与体脂含量密切相关,是体现
人体充实度的一项重要指标,国际上通常把它作为衡量人体胖瘦程度的标准之一。身体质量
指数因为对男女和各年龄的成人都一样，因而是最有用的人口水平超重和肥胖衡量标准。但
是，由于它未必意味着不同个体的肥胖程度相同，因而应将其视为粗略的指导。
测试原理
测试人员或受试者本人输入身高（cm）信息，结合体成分测试仪测得的体重数据，通过
以下公式计算获得MBI：
BMI=体重（kg）/身高（m^2）
生理意义
WHO 对肥胖和超重的划分是根据正常人的 BMI 值分布及 BMI 值与心血管疾病发病率
和死亡率的关系来考虑的。因此，人体过于超重或肥胖使成年人患心脑血管疾病、高血压、
糖尿病和内分泌系统疾病的风险大为增加。就各种原因致死的相对危险性而言，消瘦型成年
男女分别为正常体重成年男女的2.8 倍和2.5 倍。因此成年人有必要采取相应措施防止体重
的过度增长以及消瘦，保持正常体重，以改善自身的健康状况。
判断标准
| 偏廋 | 正常 | 超重 | 肥胖
中国评价标准 | BMI＜18.5 | 18.5≤BMI＜24.0 | 24.0≤BMI＜28.0 | BMI≥28.0
WHO评价标准 | BMI＜18.5 | 18.5≤BMI＜25 | 25≤BMI＜30 | BMI≥30
相关疾病发病危险性 | 低（但其它疾病危险性增加） | 平均水平 | 增加 | 高
健康建议
超重肥胖者：
怕热、多汗、易疲劳，严重肥胖的人会出现下肢水肿，稍微活动还会出现心悸气短。
饮食建议
1 | 增加膳食纤维摄入，降低能量总摄入量。
2 | 改变饮食习惯，放慢进餐速度，细嚼慢咽。
3 | 少盐，清淡饮食。
4 | 避免运动后过量饮食。
运动建议
运动方式以有氧运动为主，循序渐进，慢慢加入一些高强度的运动。
正常者：
体重正常，保持良好的生活习惯，防止腹部脂肪过多堆积。
消瘦：
饮食建议
1 | 加强营养，尤其增加优质蛋白摄入，提高日总能量摄入量。
2 | 不挑食，保持饮食均衡，营养全面。
3 | 作息规律，三餐按时进餐。
4 | 保持心情愉快。
运动建议
选择一项感兴趣的项目，循序渐进，持之以恒。

## 体脂百分比
3、体脂率
名词解释
体脂率是指人体内脂肪占体重的百分比。体脂肪分为必须脂肪和储存脂肪两种类型，必
须脂肪主要用来维持机体的正常生理功能，主要分布于神经、肌肉、骨髓、心脏、肝脏和大
小肠等组织内，储存脂肪存在于皮下和主要脏器周围的脂肪组织中。
测试原理
生物电阻抗法。
生理意义
体内脂肪含量过少过多都不利于身体健康。体内脂肪含量过少可导致皮肤湿疹、脱发、
月经紊乱以及影响儿童青少年的正常生长发育等正常的生理过程，体内脂肪过多会大大增加
身体罹患冠心病、脂肪肝、高血压、糖尿病、肥胖症等慢性病的风险。因此，合理地摄入脂
肪，保持膳食均衡是维持健康、积极预防和减少心血管疾病等慢性病的重要措施之一。
判断标准
男性 | 判定 | 偏瘦 | 标准- | 标准+ | 偏胖 | 肥胖
| 18-39岁 | 5-10% | 10-16% | 16-21% | 21-26% | 26%以上
| 40-59岁 | 5-11% | 11-17% | 17-22% | 22-27% | 27%以上
| 60岁以上 | 5-13% | 13-19% | 19-24% | 24-29% | 29%以上
女性 | 判定 | 偏瘦 | 标准- | 标准+ | 偏胖 | 肥胖
| 18-39岁 | 5-20% | 20-27% | 27-34% | 34-39% | 39%以上
| 40-59岁 | 5-21% | 21-28% | 28-35% | 35-40% | 40%以上
| 60岁以上 | 5-22% | 22-29% | 29-36% | 36-41% | 41%以上
健康建议
体脂率过高：
研究表明，体脂率过高，除了影响形体外观，降低身体活动能力，更严重的是，体脂肪
过多容易增加高血脂症、糖尿病、冠心病、高血压的患病风险。研究显示，造成肥胖的主要
危险因素为身体活动不足与不良的生活方式。相应的降低体脂含量应主要从这两个方面着
手：
1 | 加强体育锻炼。选择一项感兴趣的运动项目，一周 | 4 | 到5 | 次，每次锻炼不少于60 | 分钟
（热身+锻炼+放松）。
2 | 饮食控制。注意控制运动后摄入过多的能量，日常饮食以蔬菜、谷类、优质蛋白类食物
（鱼、牛肉、大豆等）为主，控制高糖、高脂肪含量和高热量食物的摄入量，限制酒精
的摄入，保持规律的睡眠。
体脂率正常：
身体均称，疾病风险低，保持良好的生活方式。
体脂率过低：
体脂率过低的人容易出现营养不良、疲劳、肌肉耗损等，严重的还会出现免疫力下降、
月经异常、脊柱畸形等。过度消瘦等同于慢性病，应引起重视。在排除疾病导致体重过轻，
体脂率过低的情况下，可参考以下建议进行增重计划：
1 | 三餐按时吃
2 | 睡眠充足
3 | 不宜夜宵
4 | 每天额外摄入 | 500KJ | 的热量
5 | 保持心情愉快，运动适度

## 体脂肪
1.4 体脂肪（kg）
体脂肪=体重*体脂率
APP根据用户信息、模块上传体重和表4体脂率范围换算出体脂肪阈值。
举例：
用户性别女，20岁，测出体重为50kg，50kg*0.27=13.5kg（最小值），50kg*0.34=17.0kg（最大值）.
表4：
性别 | 年龄 | 正常范围
女 | 3—39岁 | 27—34%
| 40-59岁 | 28—35%
| 60岁以上 | 29—36%
男 | 3—39岁 | 16—21%
| 40-59岁 | 17—22%
| 60岁以上 | 19—24%

## 肌肉量
4、肌肉量
名词解释
肌肉是人体最大的组织，具有保持体温及人身体动作以及维护心脏跳动，产生热量等非常重
要的作用。肌肉量主要包含人体水分（约55%）和蛋白质（约18%），占体重的70%左右。
肌肉可分为骨骼肌、平滑肌、心肌三类，其中骨骼肌占体重的40%左右。 | 肌肉量因年龄、
性别不同。 | 从统计来看人成长到20 | 岁左右肌肉会一直增加，之后经过维持期会有慢慢减少
的倾向。抗阻锻炼可增大肌肉体积增加肌肉含量，肌肉量的增加是肌肉力量素质提高的表现。
测试原理
生物电阻抗法。
判断标准
男性 | 身高 | 160cm以下 | 160-170cm | 170cm以上
| 肌肉量 | 38.5-46.5kg | 44-52.4kg | 49.4-59.4kg
女性 | 身高 | 150cm以下 | 150-160cm | 160cm以上
| 肌肉量 | 21.9-34.7kg | 32.9-37.5kg | 36.5-42.5kg
健康建议
肌肉含量偏低，一般主要是营养不足引起，不能满足体内正常合成代谢所需。因此，要想增
加肌肉含量，首先需改善营养，保证能量摄入量，尤其是蛋白质的摄入量。此外，运动锻炼
尤其是力量锻炼可以提高骨骼肌线粒体数量、线粒体蛋白酶活性和肌肉毛细血管的数量，使
骨骼肌的代谢能力增强，促进蛋白质的合成代谢，增加肌肉含量。

## 无机盐（骨盐量）
1.3 无机盐（骨盐量）（kg）
此参数在模块中表述为骨盐量。
表3：
性别 | 骨盐量正常范围 | 女性 | 体重 | 45kg以下 | 45—60kg | 60kg以上
女 | 1.8kg—2.5kg |  | 骨盐量 | 1.8kg | 2.2kg | 2.5kg
男 | 2.5—3.2kg | 男性 | 体重 | 60kg以下 | 60—75kg | 75kg以上
|  |  | 骨盐量 | 2.5kg | 2.9kg | 3.2kg
6、骨盐量
名词解释
骨盐量指骨中矿物质的总量。骨的物理性质由其化学成分决定，主要表现为骨的硬度和
弹性两方面。骨的硬度主要由骨中无机物的钙盐含量决定，骨的弹性由骨中有机物骨胶原含
量决定，此处骨盐量不能够用于评定骨的硬度，如若需了解骨的硬度情况请找专科医生就诊。
测试原理
生物电阻抗法。
生理意义
骨的化学成分随着年龄的增长会有所变化，其物理性质也相应的会发生改变。儿童少年
期，机体生长发育旺盛，骨内有机物较多，有机物跟无机物的比例可达1:1，硬度较小，弹
性大，不易发生骨折，但容易变形，需注意正确姿态的养成；成年人骨中有机物与无机物的
比值减小，骨的韧性下降，硬度相对增加；老年人骨内有机物跟无机物的比值进一步下降，
骨弹性减小,脆性增大，容易发生骨折。研究表明，长期规律的抗阻运动可以有效的延缓骨
质的丢失，降低骨折风险，提高生活质量。
判断标准
健康建议
骨盐量不足表现为骨质量下降，骨的微观结构发生变化，骨质松脆，骨痛，肌无力。提
高骨盐量，需改正不良生活习惯，保证充足的睡眠，进行适当的体育锻炼。补充钙，增加鸡
蛋、鱼、海带、绿叶蔬菜、大豆食物的摄入，控制油腻食物的摄入。
参考

## 蛋白质
1.2 蛋白质（KG）
身蛋白质=体重*蛋白质率
APP根据模块上传的体重和表2的蛋白质率范围换算出蛋白质的阈值。
举例：
测出体重为50kg，50kg*0.16=8.0kg（最小值），50kg*0.2=10.0kg（最大值） |  | 判断标准
表2： |  | <16% | 16-20% | >20%
蛋白质率正常范围 | 16%--20% | 偏低 | 正常范围 | 偏高
|  | 体力下降、浮肿、对疾病的抵抗力减弱。。 | 蛋白质营养正常。 | 肾脏代谢负担加重，加速骨骼中钙质丢失。
7、蛋白质率
名词解释
蛋白质是以氨基酸为基本单位的生物大分子，是生命的基础物质，参与构成机体的每一
个细胞。蛋白质占体重的百分比称为蛋白质率。
测试原理
生物电阻抗法。
生理意义
蛋白质在体内参与调节多种重要的生理过程，具有促进体内各种生理生化反应的进行，
维持机体酸碱平衡，参与机体免疫调节维持机体的生长发育、组织的更新修复和肌肉的收缩
与舒张，也可作为机体的供能物质，占成人体重的16%~20%。
健康建议
蛋白质是人体最重要的营养素之一，约占成人体重的16%~20%。人体内蛋白质处于不断
的分解与合成的动态平衡中，每天约有3%的更新，来满足组织的修复与更新。
A. | 蛋白质含量<16%。
体内蛋白质含量偏低，建议加强营养，注意增加鸡蛋、鱼、牛肉、牛奶等含优质蛋白质
高的食物的摄入，同时避免过多的脂肪摄入。营养均衡，蔬菜水果的摄入有助于食物的
消化，补充维生素。
B. | 蛋白质含量 | 16%~20%。
机体蛋白质营养正常，继续保持良好的饮食习惯，进行适当的体育活动，增强体质，丰
富生活。
C. | 蛋白质含量>20%。
体内蛋白质含量偏高，建议控制高蛋白食物的摄入量，适当增加谷类食物，绿叶蔬菜、
水果的摄入，减轻肾脏代谢负担，避免钙过量丢失。

## 基础代谢量
8、基础代谢率
名词解释
指基础状态（人体处在安静、清醒、空腹、室温在20~25 | 摄氏度状态下）下，单位时间
内的能量代谢，这种能量代谢是维持生命活动所需要的最低限度的能量。基础代谢率以每小
时每平方体表面积的产热量为单位，通常以KJ/(m2·h)来表示。基础代谢率受性别、年龄
和体力活动等因素影响而产生生理波动，一般男性高于女性，幼年高于成年，老年低于成年。
通常一天的总消耗能量之中基础代谢率约占70%，运动（包含日常家务活动）时基础代谢率
中加入了生活活动代谢量。
测试原理
生物电阻抗法。
生理意义
基础代谢率是根据个人的肌肉量消耗能量多少来决定的。同样体重肌肉率高的人基础代
谢率高，消耗的能量多，转化为脂肪贮存的能量减少，体内脂肪不易出现过多堆积的情况。
锻炼肌肉可以增加肌肉含量，提高基础代谢率，保持正常或较低的体脂率。反之，身体活动
不足，摄入过多，肌肉代谢消耗减少，基础代谢率降低，导致体内多余的能量转化为脂肪贮
存在脂肪组织中增加，体脂肪含量提高，促使肥胖发生。此外，人在长期饥饿或者营养不良
时，也会出现基础代谢率低下的情况。因此，可以通过长期监控基础代谢的变化来了解自身
的营养状况，避免超重和肥胖的发生，保持良好的身体状态。
判断标准
| 男性 |  | 女性
年龄 | 标准体重 | 日基础代谢率 | 标准体重 | 日基础代谢率
18-29 | 64.7 | 1550 | 51.2 | 1210
30-49 | 67 | 1500 | 54.2 | 1170
50-69 | 62.5 | 1350 | 53.8 | 1110
70以上 | 56.7 | 1220 | 48.7 | 1010
日基础代谢率(Kcal/m^2)=体表面积（m^2）*基础代谢率（Kcal/m^2*h）*24（h）
成人体表面积（m^2）=0.00659*身高（cm）+0.0126*体重（kg）-0.1603
健康建议
对于健康人群，基础代谢率的大小主要由身体肌肉含量决定，当体脂百分比较高肌肉含量相
对不足时，会出现基础代谢率低下的现象。因此，提高基础代谢率主要通过增肌减脂来实现。
营养方面，调整饮食习惯，控制过多的能量摄入，避免油腻和脂肪含量高的食物摄入，丰富
生活，保持良好心情；运动健身，选择自己感兴趣的项目进行运动锻炼，每周3 | 到5 | 次，每
次锻炼不少于60 | 分钟（热身，锻炼，放松），循序渐进，娱乐身心。

## 人体成分分析
人体成分间各成分参数间相互关系
总水分TF(TBW) | 测量值 | 身体总水分 | 肌肉量SLM | 去脂体重 | 体重
蛋白质PM
骨盐量BMC
体脂肪量FM
说明：
（1）体重 | Wt | 测得；
（2）其中TF、FM、SLM | 有提供公式进行计算；其中公式设计到的身高H、年龄Age、性别
Sex、阻抗Z | 通过输入和测量得到。
（3）根据表格关系，可推导获取各成分参数，然后进一步进行成分评估等。

## 内脏脂肪等级
内脏脂肪等级
名词解释
腹腔内内脏缝隙间所附带的脂肪称之为内脏脂肪。根据医学上腹部CT | 拍片得出内脏脂
肪的面积。内脏脂肪一般用等级表示，10 | 的等级相当于内脏脂肪面积为100cm2，为内脏型
肥胖判定的切点。
测试原理
生物电阻抗法。
生理意义
内脏脂肪蓄积型肥胖是一种高危性肥胖，是一切生活习惯性疾病的温床。内脏脂肪蓄积
情况不仅能够反映营养和身体活动情况，评判腹部肥胖程度，研究表明， | 腹腔内脏脂肪含
量与血脂异常密切相关，是脂肪肝、高脂血症、高血压、2 | 型糖尿病、高尿酸血症等代谢性
疾病发生的高危因素，也是冠心病等心血管疾病的危险因素。因此对内脏脂肪的蓄积情况的
长期监控，保持内脏脂肪等级在较低水平对身体健康具有重要意义。
判断标准
内脏脂肪等级判定 | 健康型 | 警戒 | 稍多 | 危险型
| （1---4.5级） | （5---9.5级） | （10-14.5级） | （15级以上）
| 现在不必担心，还 | 要进行适量的运动，控 | 要加强运动 | 有必要积极
| 是要继续保持营养 | 制摄入的卡路里量，向 | 量，多注意控制 | 的参加运动和减
| 的均衡和适量的运 | 标准的内脏脂肪等级 | 饮食，减少能量 | 少热量的摄入，有
| 动。 | 努力。 | 摄入。 | 关医学的诊断请
咨询医生。
健康建议
内脏脂肪堆积过多主要是由生活习惯病造成。研究显示，久坐和身体活动不足是身体脂
肪含量过多的主要危险因素，内脏脂肪产生速度比皮下脂肪快，饮食习惯对它的影响很大。
饮食不均衡、运动时间少的白领族，大多有不同程度的内脏脂肪堆积问题。膳食纤维（蔬菜，
谷类）可以有效降低肠道对脂肪的吸收，增加饱腹感，降低总能量摄入量，长期规律的运动
锻炼，能提高脂蛋白酶活性，促进动员脂肪分解代谢参与供能，减低贮存脂肪含量，达到减
脂，改善体成分的目的。

## 身体得分
身体得分
评分方法
根据身体各成分综合评价给出的一个分值（0-85）。
BMI（~40%）、脂肪率(~40%)、肌肉率(~10%)是主要的评分因素(其它因素约占10%)。
分数越高，说明身体状态越好，越接近最健康身体。
原理
身体状况评价的主要参数是BMI、体脂率、肌肉量以及（具体参数），假定各参数最标
准范围下100 | 分，然后超出和低于标准范围的分数相应递减（设置递减梯度），然后在根据
各参数对身体状况的影响程度设定权值，综合各参数情况即为最终得分。
详细设计方法
1.设计过程
（1）选取与身体状况较为重要的参数（BMI、BFR | 和SLM），根据各参数的判断范围，设定
分数，如BMI：
BMI=[15，17，19，21，21.5，22，24，26，28，30]；
S_BMI=[20，40，70，95，100，85，70，60，40，20];
（2）根据上述参数拟合出一个契合度较好的曲线f1；
（3）同样方法拟合出BFR | 和SLM | 的曲线f2、f3；
（4）设定各参数权重系数：BMI：BFR：SLM：OTR=0.4：0.4：0.1：0.1；其中OTR | 为其它参
数（TFR:VFR:MSW:BMR:Body_Age=0.03:0.03:0.01:0.01:0.02）;权重系数均可调整。
（5）取分数之加权和：
Score=f1*a1+f2*a2+f3*a3+f4*a4;（f | 为各参数拟合函数，a | 为各参数权重）。
2.评分规则
分数区间 | 0‐55 | 55‐60 | 60‐70 | 70‐80 | 80‐85
评分意义 | 身体状态不好，健康存在隐患的可能性较大 | 身体状态不好，可能处于亚健康 | 身体状态一般，需要适当进行锻炼 | 身体状态良好，保持健康饮食和运动 | 身体状态非常好，保持生活状态
注：体成分评分用数值表示，便于用户容易的记住自己的身体状况。此处提供的体成分评分无任何文件/文献参考，设定70 分为标准值，低于70 分，说明身体状况“欠佳”，60~85为正常范围，80 分或以上为运动员体格类型。

## 人体成分节段指标判定标准
人体成分节段指标判定标准
本判定标准参照行业权威inbody | 专业级人体成分分析仪的分析方法，通过专业算法
分析身高、体重、性别和年龄等指标，输出个体化的评判节段脂肪含量情况的“节段
肥胖指数”值和反映个体节段肌肉含量情况的“节段肌肉标准百分比”值。
节段肥胖指数和节段肌肉标准百分比的大小反映的是身高、体重、性别和年龄等的
综合情况，是去中心化的评判指标，具有很强的个体化评价意义。
（注：节段肌肉标准百分比（Standardized | Rate | of | Segmental，SRS）是指节段
肌肉测试值与节段肌肉标准值的比值，用%表示。节段肥胖指数（Obesity | Indices
of | Segmenting，OIS）是结合身高、体重、性别和年龄综合分析得出反映节段脂肪
含量情况的综合指标。）
具体评判如下：
人体成分节段肌肉与节段脂肪的判定（成年男性）
节段名称 | 节段肥胖指数（‐50~50） |  |  | 节段肌肉标准百分比（20%~200%）
| 低标准 | 标准 | 超标准 | 低标准 | 标准 | 超标准
左上肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <85% | 85%~115% | >115%
右上肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <85% | 85%~115% | >115%
躯干 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <90% | 90%~110% | >110%
左下肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <90% | 90%~110% | >110%
右下肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <90% | 90%~110% | >110%
人体成分节段肌肉与节段脂肪的判定（成年女性）
节段名称 | 节段肥胖指数（‐50~50） |  |  | 节段肌肉标准百分比（20%~200%）
| 低标准 | 标准 | 超标准 | 低标准 | 标准 | 超标准
左上肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <80% | 80%~120% | >120%
右上肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <80% | 80%~120% | >120%
躯干 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <90% | 90%~110% | >110%
左下肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <90% | 90%~110% | >110%
右下肢 | ≤‐1 | 0 | ≥1 | <90% | 90%~110% | >110%

## 问题解答
1、体型判定： 体型判定相当于一个坐标系，坐标原点在标准体型的正中心，横轴是身体质量指数，纵轴是体脂百分比， 对应的标点是身体质量指数和体脂百分比对应数据的交点。例如：标准体型的横轴范围18.5-25（身体质量指数） 纵轴范围18-28（体脂百分比） 如果一个测试者 他的身体质量指数 23 体脂百分比25 那他的体型应该是标准体型 点位在右偏上的位置。
2、肥胖度？ 报告上没有相关数据
3、总能量消耗： 基础代谢占总能量消耗的50-60% 越胖的人总能量消耗越高
4、细胞量：细胞量是细胞内水和蛋白质的加和。
5、电阻抗值：咱们这个产品是单频的 需要调试一下 线性体现一下另外两个频率
6、标准体重： 标准体重 男性 身高的平方*22=标准体重
女性 身高的平方*20=标准体重
7、腰臀比：腰臀比 男性正常范围： 0.75-0.90
女性正常范围： 0.70-0.85
腰臀比是早期研究中预测肥胖的指标。比值越小，说明越健康
腰臀比的数据跟其他数据一样 也是参考肥胖的数值。主要是用于腹部脂肪分析。
下面是个关于inbody的腰臀比的官方说法 我认为这个腰臀比也是对等配比的 体型正常的腰臀比都在正常范围 体型健康肌肉健壮的在标准以下 根据配胖程度不一样在标准以上
那个inbody测量出来的腰臀比准不准啊？
假如你有认真比较 InBody 测出来的腰臀围与你实测值，这两者差不多是0.9的关系。其实这个系数和除脂体重与体脂测量比例的精确度相比是小了一些。原因是你依靠阻抗装置来提供腰臀比是一项非常难的技术。之所以inbody还要提供这样的数据是因为他比皮尺的测量要简单很多，而且他同时存在重复测量的可信度高这样的特点(其实就是多测量几次减少误差)。同时相比与现在的皮尺测量和断层扫描两种办法，前者不过是估计值，而且还会根据施测得人不同得出的结果不同。而后者由于扫描费用高，因此受限。
所以结论就是啊，这个腰臀比你可以自己找人拿皮尺测一测再拿inbody测一下，结合数据做个参考。

## 腰臀比
腰臀比：
男性正常范围 | 0.75-0.90
女性正常范围 | 0.70-0.85